## SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO NR 06/Z/2018

1. **Nazwa postepowania**

**„Dostawę chłodziarek do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”**

**Przedmiot zamówienia: chłodziarki do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych**

1. **Wymagania bezwzględne**:
2. Chłodziarki przystosowane do przechowywania pojemników z koncentratem krwinek czerwonych o pojemności ok. 300 ml (wymiary pojemników: szerokość 13 cm, długość 26 cm) w ilości nie mniej niż 450 pojemników.
3. Pojemność łączna urządzeń ok 2800 l.
4. Zakres temperatur: od +2 ° C do +6 ° C.
5. Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej (obudowa INOX).
6. Drzwi pełne zamykane na zamek.
7. Urządzenie na kółkach z możliwością demontażu.
8. Zasilanie 230 V AC.
9. Alarmy dźwiękowe przekroczenia zakresu temperatury pracy, (opcjonalnie otwartych drzwi, zaniku napięcia).
10. Zamontowane dwa czujniki PT 1000, umieszczone w dwóch pojemnikach z glicerolem, wyprowadzone na zewnątrz urządzenia, z możliwością podłączenia do zewnętrznego monitoringu temperatury.
11. Możliwość wprowadzenia sond walidacyjnych bez ingerencji w obudowę, bez uszkodzenia uszczelek.
12. Pojemniki z koncentratem krwinek czerwonych przechowywane w pozycji wiszącej na stelażach z haczykami w sposób umożliwiający swobodną cyrkulacje powietrza. Haczyki nie przytwierdzone do stelaży. Stelaże wraz z kompletem prowadnic.
13. Odległość pomiędzy stelażami pozwalająca swobodnie wisieć pojemnikom.
14. Wyrób medyczny spełniający wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
15. **Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia**
16. Dostawa przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego w terminie nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym dokładna data i godzina dostawy zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.
17. Wykonanie udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej.
18. Wykonanie udokumentowanej kwalifikacji operacyjnej we współpracy z Zamawiającym zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
19. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego oraz tzw. trenera mogącego szkolić innych wraz z wydaniem imiennych certyfikatów.
20. Podpisanie Protokołu Odbioru zawierającego spełnienie powyższych punktów (1-4) nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
21. Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt.
22. Wykonawca wraz z dostawą urządzeń dostarczy niezbędną dokumentację tj:
	1. instrukcję obsługi wraz z instrukcją postępowania w wypadku awarii i błędów, eksploatacji i konserwacji urządzenia w języku polskim,
	2. kartę gwarancyjną wraz z wykazem prac, czynności konserwacyjnych wykonywanych w ramach gwarancji– szczegółowy opis gwarancji i wynikające z niej przywileje (zapisy w gwarancji nie mogą być gorsze niż zapisy w specyfikacji dotyczące gwarancji),
	3. paszport techniczny dla każdego urządzenia.
23. **Gwarancja/Serwis**
24. Wykonawca zapewni serwis (robocizna, koszt wymienianych części/podzespołów dojazdy, koszty delegacji) w okresie 24 miesięcy (okres trwania gwarancji) od daty podpisania protokołu odbioru realizowany w siedzibie Zamawiającego.
25. Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia.
26. Jeśli usunięcie awarii/usterki nie jest możliwe w ciągu 3 tygodni, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy urządzenie zastępcze w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. Wykonawca przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym/tych urządzeniach.
27. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym/tych urządzeniach.
28. W przypadku pojawienia się wady niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających pracę na tym/tych urządzeniach.
29. Wykonawca zapewni przeglądy techniczne urządzeń wraz z kalibracją czujnika temperatury wykonywane przez autoryzowany serwis raz do roku (2 razy w okresie trwania umowy) oraz każdorazowo po naprawie.

**IV.** **Termin płatności**

1. Faktura VAT będzie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru.
2. Na fakturze musi być stosowane nazewnictwo zgodne z ofertą Wykonawcy.
3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.
4. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu polecenia przelewu.

 **V**. **Dokumenty**

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty niżej wymienione dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:**

1. Dla wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) wymagana jest kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem:

a) aktualnego zgłoszenia/powiadomienia do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadająca niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu, widoczny z lewej strony stopki na każdej stronie formularza,

lub

b) aktualnego potwierdzenia przeniesienie danych o wyrobie medycznym wydana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

1. Deklaracja Wytwórcy (Producenta) lub jego autoryzowanego przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych.
2. Folder wraz z opisem i zdjęciami chłodziarek
3. Rysunek/schemat z wymiarami odnośnie rozmieszczenia pojemników na stelażach

**VI. Kryteria oceny ofert**

**1. Cena oferty – 90% zawiera: (dostawę, montaż, przeprowadzenie kwalifikacji, przeszkolenie pracowników, serwis, przeglądy techniczne)**

 **Najniższa oferowana cena brutto**

**Oferowana Cena = ------------------------------------------------------- x R% x 100**

 **Cena badanej oferty brutto**

Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 90% maksymalnie 90 pkt. Maksymalną ilość punktów za to kryterium Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

**2. dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy– 10%**

Za kryterium „**dostawa do 4 tygodni od podpisania umowy**” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 10% maksymalnie 10 pkt tj:

* 10 pkt Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.1, że zaoferowane chłodziarki zostaną dostarczone i wykonawca podpisze protokół o którym mowa w pkt II.5. w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
* Oferta, w której Wykonawca nie oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.1., że zaoferowane chłodziarki zostaną dostarczone i wykonawca podpisze protokół o którym mowa w pkt II.5. w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy otrzyma 0 pkt.
* Oferta, w której Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi w pkt 5.1. w/w zakresie otrzyma 0 pkt.

**Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. ad.1, czyli wartość pkt za kryterium „oferowana cena” za całość przedmiotu zamówienia podanego w ofercie + ad.2, czyli wartość pkt za kryterium „dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy”**

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert.**

**Jeżeli więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną oferty.**

**VII. Inne**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl **do dnia 03-09-2018 do godz. 14:00**

**Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenie oferty w formie pisemnej**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wrocław, dnia ……………………

Zatwierdzam

…………………………………………………….